# Protokol pro průtokovou cytometrii rostlinných vzorků

Příklad měření na přístrojích firmy Sysmex / Partec řady CyFlow se software FloMax a s využitím dvoustupňové metodiky přípravy vzorků (pufry Otto I + II). Tato metodika dává dobré výsledky pro většinu rostlin, pro některé skupiny (např. mechorosty) nebo tkáně (např. semena) je lepší použít jiné pufry, pro konkrétní materiál nutno vyzkoušet.

Zapnutí a vypnutí přístrojů (cca 15–20 minut každé), nastavení optiky na základě kalibračního vzorku a první nastavení přístroje pro studovaný materiál provádí obsluha přístrojů a nejsou součástí tohoto protokolu.

# A. Příprava roztoků

1)	Kádinku s Otto I pufrem (0.1M kys. citronová, 0.5% Tween20) umístíme do ledu.

2)	Rozmrazíme zásobní roztok fluorochromů (DAPI nebo PI + RNasa) podle požadovaného počtu vzorků, k dispozici jsou dávky po 1 ml (DAPI –30 vzorků, PI – cca 25 vzorků) nebo poloviční 0,5 ml.

3)	Připravíme barvící roztok (uveden recept pro celé dávky barviva):

Barvení DAPI: 25 ml Otto II pufru (0,4M Na2HPO4.12.H2O) + 50 μl 2-merkaptoethanolu (těkavý, přidávat v digestoři!; finální konc. 2 μl/ml ~ 0,03M) + 1 ml roztoku DAPI (finální konc. 4 µg/ml).

Barvení PI: 20 ml Otto II pufru + 40 μl 2-merkaptoethanolu + 1 ml roztoku PI + RNasa (finální konc. 50 µl / ml).

# B. Příprava vzorku (cca 3–5 minut + barvení)

1)	Do plastové Petriho misky vložíme analyzovaný vzorek a interní standard (volíme podle velikosti genomu vzorku, nesmí se překrývat a rozdíl nesmí být více než 4-násobný).

- Množství vzorku i standardu je třeba empiricky vyzkoušet. Pro listy stačí obvykle 0,25–0,5 cm2. Poměr vzorek / standard volíme tak, aby ve výsledném histogramu fluorescence dávaly přibližně stejně vysoké píky.

2) 	Přidáme 400 μl vychlazeného (v ledu) Otto I pufru.

3)	Rostlinný materiál nasekáme v pufru žiletkou na jemné kousky. Každou stranu žiletky používáme obvykle pouze 1× (při jemné práci a dostatku zkušeností lze i vícekrát, mezi vzorky žiletku otřeme buničinou).

4)	Suspenzi několikrát promícháme pipetováním + opláchneme plochu misky. Používáme špičky s ustřiženým koncem.

5)	Suspenzi filtrujeme do připravené (a popsané!) zkumavky přes 42 μm filtr (textilie Uhelon 130T). Alternativně lze použít komerční filtry (např. Partec CellTrics 30 μm nebo hustší).

!Objem suspenze po filtraci by měl být cca 200 μl (výsledný poměr s barvicím roztokem cca 1:4, kvůli hodnotě pH). V suspenzi nesmí být po filtraci žádné viditelné nečistoty (zbytky tkáně, vlákna z okrajů filtru, apod.), které by mohly ucpat přístroj. Nečistoty odstraníme dalším přefiltrováním vzorku.

6)	Necháme určitou dobu stát, při delším stání občas promícháme.

- Dobu stání je třeba empiricky vyzkoušet. Pro většinu druhů stačí několik minut a nejsou na přesnou dobu příliš citlivé, někdy je ale potřeba delší stání (až 30 min, např. některé Rosaceae a jednoděložné) nebo je naopak nutné dobu stání velmi zkrátit (cca 1 min, např. mnohé Asteraceae) nebo dodržet přesné časové rozmezí.

7)	Přidáme 800 ml barvícího roztoku, promícháme protřepáním, znovu zkontrolujeme výskyt nečistot (!) a necháme barvit, obvykle cca 5 minut (po dobu měření předešlého vzorku).

Modifikace

U vzorků s dlouhým stáním může dojít k vzniku staženin, nutno přefiltrovat. U některých vzorků s vyšším obsahem sekundárních metabolitů lze po filtraci vložit centrifugační krok: např. 5 min při 150 g, odsátí supernatantu (ponechat malé množství, cca 50 μl, aby nedošlo k odsátí jader), přidání 150 μl Otto I pufru, resuspendace jader protřepáním.

Při použití jiných pufrů (jednostupňové metodiky) postupujeme obdobně. Nasekáme vzorek + standard v 500 ml pufru bez (!) fluorochromu, přefiltrujeme, přidáme dalších 500 ml pufru (výsledný objem 750-1000 ml). Přidáme fluorochrom ze zásobního roztoku (40 μl DAPI nebo 50 μl PI + RNasa; pokud je objem vzorku zřetelně nižší než 1 ml, lze adekvátně snížit). Finální objem vzorku nesmí být menší než 750 ml.

Při měření velmi malých množství tkáně lze snížit objemy všech roztoků (při zachování vzájemných poměrů) a použít speciální zkumavky „small volume sample tubes“, finální objem vzorků v tomto případě může být i jen cca 350 ml.

# C. Měření vzorku (cca 5 minut)

1)	Promícháme vzorek, vložíme zkumavku do sample portu, rychlým pohybem dorazíme úplně nahoru (slyšitelné cvaknutí).

!Pokud není zkumavka doražena do horní polohy a netěsní, může dojít k automatickému spuštění čištění sample portu a vysátí vzorku nebo ke zpětnému toku sheath fluid do vzorku.

2)	Počkáme, dokud se neobjeví signál analyzovaných částic, zpočátku několikrát vynulujeme tlačítkem Clear (neplést s Clean – spustí čištění a došlo by k vysátí vzorku!).

3)	Regulujeme rychlost analýzy (rychlost odběru vzorku) tak, aby se počet analyzovaných částic pohyboval okolo 20–30 za vteřinu (dobrý kompromis mezi přesností a rychlostí analýzy). Rychlost by ale nikdy neměla přesáhnout hodnotu 2.0 μl/s, ideálně ne více než 1.0 μl/s (obecně čím nižší, tím lépe). Pro velmi přesná měření používáme velmi malé rychlosti pod 0.5 μl/s (resp. malé počty částic za vteřinu).

4) 	Podle potřeby doladíme ostatní parametry (gain, lower limit)

Pokud byl cytometr nastaven na určitý gain při měření samotného standardu a při analýze vzorku došlo k výraznému posunu (je třeba gain zvýšit), indikuje to přítomnost většího množství fluorescenčních inhibitorů. Zaznamenáme do protokolu, bereme v úvahu při vyhodnocení analýz (může být příčinou případného nesouladu a „variability“). Hodnotu lower limit volíme tak, aby byla min. o cca 20 kanálů nižší než levý okraj prvního píku. Při analýze neznámého materiálu volíme lower limit tak, aby byla vidět i poloviční hodnota fluorescence domnělého prvního píku vzorku (kvůli odhalení případných dalších píků při výskytu endopolyploidie).

5) 	Analýza se automaticky zastaví v přednastaveném počtu částic (obvykle volíme 3000 pro rutinní analýzu ploidie a 5000 pro přesnější měření velikosti genomu) nebo při spotřebování vzorku. U materiálu s výrazným pozadím nebo s výskytem více píků (endopolyploidie) je vhodné limit zvýšit.

6)	Výsledek uložíme File – Save / Save as… (Ctrl + S)

7) 	Podle potřeby provedeme orientační analýzu: Analysis – Peak analysis – Fit Gauss peaks, zaznamenáme průměrnou fluorescenci píků, CV a počty částic). Pokud automatická analýza nedává dobré výsledky, odečteme ručně přes Analysis – Gating, v případě měření s laserem (PI) je vhodné nejprve provést gating pomocí 2D diagramu fluorescence × SSC.

Pro přípravu kvalitních obrázků (histogramů fluorescence) je nutné použít jiný software, např. některých z běžných statistických programů. Hrubá data exportujeme přes File – Export…, analyzovaná data v podobě histogramu přes  Analysis – Peak analysis – Export histogram…

Pro finální analýzu většího počtu vzorků doporučujeme použít jiný software než FloMax. V laboratoři je k dispozici např. FlowJo, který umožňuje pohodlnější odečítání píků, export tabelárních výsledků, hromadný export hrubých dat, apod.

8) 	Vyjmeme zkumavku ze sample portu. Mělo by se spustit automatické čištění; pokud ne, spustíme ručně tlačítkem Clean. Přístroj je připraven pro analýzu dalšího vzorku.

# D. Další čtení

Doležel J., Greilhuber J. & Suda J. (2007): Estimation of nuclear DNA content in plants using flow cytometry. – Nature Protocols 2: 2233–2244

Suda J. & Trávníček J. (2006): Estimation of relative nuclear DNA content in dehydrated plant tissues by flow cytometry. – Current Protocols in Cytometry (2006), 7.30.1–7.30.14, John Wiley & Sons

Manuály výrobce cytometrů

# E. Seznam standardů

Pozor! Vzájemné poměry mezi standardy přesně neodpovídají tabelovaným hodnotám! Tyto hodnoty byly stanovovány různými autory, různou metodikou a na různých přístrojích. Při publikaci výsledků je vždy nutné uvést, jaký standard a jaká hodnota jeho velikosti genomu byly použity. Důrazně doporučujeme uvádět také hrubý poměr vzorek / standard.

V laboratoři jsou v současnosti k dispozici následující rostlinné standardy:

Carex acutiformis	2C = 1.01 pg (~ 0.99 Gbp)

Solanum pseudocapsicum	2C = 2.58 pg (~ 2.52 Gbp)

Bellis perennis	2C = 3.38 pg (~ 3.31 Gbp); u tohoto druhu je publikováno více hodnot, naše vlastní kalibrace proti Pisum sativum vychází 2C = 3.62 pg

Pisum sativum 'Ctirad'	2C = 9.09 pg (~ 8.89 Gbp); použití nutno oznámit cca měsíc dopředu a standard napěstovat

Chlorophytum comosum	2C = 24.14 pg (~ 23.61 Gbp); var. comosum, naše vlastní kalibrace oproti Pisum sativum

Vicia faba 'Inovec'	2C = 26.90 pg (~ 26.31 Gbp); použití nutno oznámit cca měsíc dopředu a standard napěstovat